- 医用光纤采购参数

- 光纤总长度：标称值≥3m

- 光纤适用的波长：2100nm

- 最低传输效率：≥70%

- 最大传输功率：≥30W

- 拉康强度：≥10N

- 光纤最小弯曲工作半径：200mm

- 连接器类型：SMA905

- 主要构成组成成分：由激光器连接头、光纤传输体及应用端（光纤传输体末端直接构成应用端）组成。激光器连接头采用铜和不锈钢材料，光纤传输体的纤芯采用石英材料，光纤传输体的涂覆层采用聚四氟乙烯材料。

- *产品具备独立医用激光光纤注册证（提供证明），具备型号：200nm、275nm、550nm、600nm、800nm

- *产品具备同品牌一次性使用激光光纤注册证，方便临床使用

- 适用匹配目前科室适用的瑞克恩钬激光治疗机